## Sheet1
序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合 价
1 | 透明带打孔半导体激光系统 | 1.透明带打孔半导体激光系统技术参数 2.用途:用于对因体外培养而硬化的人体卵细胞透明带进行打孔或削薄，辅助胚胎孵出着床。 3.具备Ⅲ类中华人民共和国医疗器械注册证。 ★4.切割激光波长1480nm，功率400mW。指示激光波长650nm，亮度可调，功率≤150μW。 5.切割激光和指示激光安全等级为1类。 6.指示激光可显示实际打孔位置，无需在样本或测试卡上打孔，即可判断激光位置的准确性。 7.对样品进行操作时，指示激光可关闭，提升样品安全性。 ★8.具备使用激光软件和指示激光自动校准切割激光位置的功能，且无需做硬件调试校准。 9.配置40X激光专用物镜，N.A.0.49，W.D.2.5mm，可在同一激光物镜下完成拍照和打孔，兼容霍夫曼观察系统，可匹配不同的显微镜玻璃热板和金属热板使用。 10.切割激光脉冲发射时间:0.005ms~2ms，脉冲发射时间调节步进为0.001ms。 11.配备激光控制软件，激光的发射和移动均由该软件控制。可在电脑上操作激光，无需移动培养皿，点击鼠标即可完成激光移动和打孔。 12.激光可按设定路线（直线/曲线）、孔径大小等参数，自动移动打孔。 ★13.校准区域内，切割激光移动精度≤1μm。 14.激光功能可满足辅助孵化（透明带打孔、削薄），玻璃化冷冻前囊胚皱缩，极体/胚胎/囊胚活检等操作需求。 ★15.软件可配置卵裂期/囊胚期两种打孔模式，针对卵裂期和囊胚期不同的透明带状态精准控制激光发射的总能量。用户可根据样本所属的时期一键切换至对应的打孔模式。 16.快捷键功能:具备一键切换单打/连打模式的功能；具备拍照、射击/停止、直线/面积测量等操作快捷键。 17.软件具备温度影响区域的安全环指示功能，安全环具备直径大小调节功能，用于保护打孔中样本或某一指定区域的温度安全。 18.配置高清相机1个，具备成像系统，可兼容激光软件，便于教学和样本拍照。 19.可选单踏、双踏脚踏板。 | 套 | 1
2 | 倒置显微镜 | 1.倒置显微镜技术参数 2.显微照明系统支持明场、霍夫曼、DIC等显微观察方式 ★3.主机采用独立校正色差无限远光学系统，具备良好的色差校正效果，满足配子和胚胎的观察需求。物镜齐焦距离为60mm。 ★4.机身端口具备4种分光模式:目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%分光。 5.双目镜筒，倾斜角度35°，可调瞳距50-75mm。目镜视野22mm。 6.调焦方式:借助于物镜转盘的升降运动，手动驱动，行程10mm；粗调行程：5.0mm/转，微调行程：0.1mm/转，最小微调读数≤1微米。 7.具备粗调再定焦机构，可锁定/释放当前调焦位置，方便快速恢复至设定的调焦位置。 8.主机机身内置1.5X变倍镜（或可选择2.0倍变倍镜），不占用荧光通道。 ★9.倒置显微镜侧端口视野≥25mm，可匹配大靶面相机，显著提升图像信息采集量，实现更大的拍摄视野。满足观察、拍照、活检等操作对大视野的要求。 10.照明立柱:聚光镜垂直行程66mm，向后倾斜最大角度25度，有两个滤光片槽位置，可安装两个滤光片。 11.照明系统带视场光阑，可根据观察方式调节到最佳的大小。具备再定焦机构，可设置聚光镜限位。 ★12.透射照明灯室:高功率LED照明，环保型光源。灯室内置复眼透镜，保证整个视野内的均匀照明。 13.聚光镜转盘:七个手动位置（φ37mm x4，φ39mm x 3），支持LWD /ELWD /CLWD /NAMC聚光镜 14.聚光镜:长工作距离聚光镜：NA：0.4，WD：44mm 15.聚光镜模块:3个霍夫曼模块10x，20x，40x； 可根据霍夫曼物镜的放大倍率匹配霍夫曼模块，保持最佳观察效果。 16.载物台:行程 X：±57mm Y：±36.5mm，移动范围三档可调，长/中/短手柄可选 17.六孔DIC物镜转盘，具有DIC插片槽，具备防水结构。 ★18.配置四个物镜，参数如下: 1) 4X消色差物镜，N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm 2) 10X 消色差霍夫曼物镜，N.A. 0.25, W.D. 6.2mm 3) 20X超长工作距离霍夫曼萤石物镜，N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm 4) 40X超长工作距离霍夫曼萤石物镜，N.A. 0.6, W.D.3.6-2.8mm 19. 搭配进口玻璃恒温板，采用高强度玻璃，玻璃厚度为0.5mm，温度控制采用连续控制方式，相比传统的占空比控制更稳定，最大限度抑制温度改变引起的图像抖动，满足在高倍率观察下要求的稳定效果 | 台 | 1
3 | 显微操作仪 | 1.显微操作仪技术参数 2.用于卵母细胞单精子注射。 3.液压驱动，启停精准，操作流畅，漂移极小。 4.电动粗调，X-Y-Z三维自由移动，摇杆控制，用于初始定位。Z轴移动速度是X-Y轴移动速度的两倍，方便换针。X-Y-Z的移动范围是22mm。 5.a)X-Y轴方向:最大移动速度0.7mm/Sec（使用速度调节旋钮）；最小速度0.1mm/Sec（使用速度调节旋钮）；带有高低速调节，高速移动时1.4mm/Sec； 6.b)Z轴方向:最大移动速度1.4mm/Sec（使用速度调节旋钮）；最小速度0.2mm/Sec（使用速度调节旋钮）；带有高低速调节，高速移动时2.8mm/Sec； 7.手动微调，X-Y-Z三维自由移动，X-Y-Z方向旋钮控制移动范围10mm（刻度显示:0-10），旋钮250μm/圈，最小刻度2.0μm；手柄控制移动范围2mm（X-Y方向）。 8.万向接头带有摇摆和倾斜机制，可以在“前-后”和“上-下”方向进行微调。带最小刻度为5°刻度表，角度调节更精确。 9.带有垂直恢复机制。 10.电动出现故障的紧急情况下可使用手动方式临时调节。 11.可从侧面以15-40°进入，安装方便安全。适用于在超净台类狭窄且深的地方。可以用于PIEZO-ICSI。 12.兼容多种型号显微镜，可配合多种型号注射器使用。 | 台 | 1
4 | 台式培养箱 | 1.培养箱技术参数 2.培养舱室数量:两个舱室，胚胎培养与存取时互不干扰 3.安全性: 3.1 可实现对入舱气体的净化、除菌、加湿、保温与平衡供气功能， 3.2 耗材更换操作简便，安全 ★4.气体供应:6% CO₂，5% O₂，89% N2的混合气体 5.加热控制方式 ★5.1加热控制方式:底板与盖板同时加热， 5.2加热方式:以热传导为主、辅以辐射与对流 6.箱体内部构造 6.1两个舱室，避免单侧舱室操作时影响另一侧舱室中的胚胎，为胚胎营造一个良好的培养环境 6.2放培养皿数量:四孔皿8个，或五孔皿8个，或大皿8个，或小皿20个 7.尺寸与体积:≤410*300*170（长度×宽度×高度，单位±20mm） 8.气体压力:1500mbar±150mbar 9.气体流速:每舱室15mL/min～25mL/min 10.监测和报警 10.1内置一套报警系统，并可外接报警装置 ★10.2.通过USB端口与计算机连接，24小时实时监测设备运行情况，提供监测软件 11.供气连接:支持多机串联，一个钢瓶，可解决多台设备的供气问题 ★12.控制按键:四组（一组总电源控制，三组培养仓室控制，可实现每个舱室的独立调节与开关，每个屏独立显示每个舱室的运行数据） ★13.LED显示屏:两个显示培养仓信息，一个显示气体仓信息，有夜视功能 14.开启恢复:开启后高速充气功能，可让培养皿内的PH值在五分钟内快速恢复 15.所有与气流接触的部分，包括气流管都经过毒性测试 16.可外接计算机及报警系统，实现对培养箱运行时的气流、温度、胚胎发育情况与开盖时间的全天候监控，实现对胚胎发育的全程质控 | 个 | 1
5 | 便携式培养腔室 | 便携式培养腔室技术参数 1.设计适合维持活的细胞培养，接合体和组织合适的生长温度，令标本小于0.05°C温度起伏或变化。 2.温度的调节在离开主电源后能维持周期超为30小时。长时间的操作也可以让活体长距离载运，甚至出国。 3.可提供各种尺寸的舂砂试样筒给热导箱。 4.箱子便携，已灭菌或相互交换使用。 | 个 | 1
6 | 恒温试管架 | 恒温试管架技术参数 1.适用于试管婴儿用的Falcon试管 2.温度范围:室温+5~130℃ 3.温度设定范围:+15~130℃ ★4.稳定性@37℃:+0.1℃ 5.均一性:槽内@37℃：+0.1℃ 6.槽间@37℃:+0.2℃ 7.加热速度室温至100度:15 mins 8.温度设置和显示:数字式，LED ★9.显示精度:1℃ 10.加热功率:150W 11.总体积:180 x 205 x 122 mm （L x W x H） ★12.配置加热槽（深款）:深度为80mm 13.安全性:可调过温断电 | 套 | 2
7 | 手持式二氧化碳浓度测定仪 | 二氧化碳检测仪技术参数 1.原装进口;手持式CO2浓度测定仪---用于测量CO2培养箱中CO2浓度及温度 2.使用简单，有菜单提示操作 3.可单次检测，可编程控制固定时间间隔检测 4.用于检测的数据存储功能和记录参数过程符合GLP和GMP标准 ★5.使用双光束红外测量技术 6.微型泵通过管道与培养箱相连，取气体样 ★7.CO2检测范围:0-10%；分辨率：0.1% 8.CO2浓度精确度:0~6%，±0.2%；6~10%，±0.3% 9.测量中气体流动:约0.8L/min 10.测量持续时间大约:2min 11.数据存储时间间隔:15-20min，可调整至5min 12.最大能存储测量数据:1008次 13.温度检测:在培养箱内插入一个温度传感器PT1000 14.测量范围:0~100℃，分辨率:0.1℃ 15.温度测量精确度:0~50℃时，±0.2℃；50~100℃时，±0.3℃ | 套 | 1
8 | 负压泵 | 1.压泵技术参数 2.真空范围:-10mmHg到-500mmHg（-1.0kPa到-67.0kPa） 3.真空度极值:-550mmHg 4.负压增减最小单位:1mmHg 5.真空精确范围:±5mmHg（±0.7kPa） 6.运行噪音:0-15分贝 7.工作音量调节:分0/1/2/3四档可调音量 8.过滤系统:系统含内置与外置两套过滤系统（须同时使用） 9.工作模式:分点动式与连续式两种类型（可切换） 10.防电击保护级别:B型（欧标） 11.防水级别:IP41（欧标） 12.适用电压:100-240V 13.最大功率:60 VA 14.设备尺寸:200mm(宽)*100mm(高)*350mm(长) 15.重量:3.2kg 16.使用环境温度:+5℃到+35℃ | 台 | 1